技术规格需求

1.整机要求:

1.1安全分类要求：CF型，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告。

1.2具有双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功率输出）和报警功能，并能声光报警提示。

1.3患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA,单一故障状态下≤0.05 mA。

1.4适用范围为用于医疗部门妇科手术专用。

2.技术要求

2.1工作频率：≤500KHz。

★2.2工作模式：具有四种电切模式（纯切、混切1、混切2、混切3）和两种电凝模式（单极电凝（接触式电凝和喷射式电凝）和双极电凝）；

2.3输出功率：任意一种工作模式输出功率不超过100W，且功率连续可调，步长≤1W。

2.4负极板为双回路负极板。

2.5具有自动电压调节功能

2.6功率显示方式：LED数字显示

2.7功率调节方式：防水按键方式调节，非旋钮调节。

2.8参数设置：能够保存常用切割功率需要时并能一键调出。

- 操控性能

3.1具有手控或脚控功率输出功能

3.2功率调节方式：按键调节

- 配套设施

4.1配绝缘专用手术台

★4.2配套妇科手术专用电极，且电极为主机注册时配套专用注册。

5、商务条款

5.1提供一年原厂维保，并提供原厂售后服务承诺

5.2提供易损件和耗材清单，以及相应价格清单