新生儿（婴儿）辐射保暖台 1套

一、总体要求

- 用途：用于新生儿（婴儿）护理和抢救，保持热平衡和体温调节，具备蓝光黄疸治疗装置。

二、技术参数

- 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

- 设置温度与皮肤温度分屏显示；

- 独立的超温保护系统；

- 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

- 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

- 具有数据储存功能；

- 具有APGAR评分计时功能；

- 具有RS-232接口；

★13、具有蓝光黄疸治疗装置

13.1辐照强度可调，蓝光波长：420nm～490nm；

13.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²

13.3床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

13.4转臂伸展前后角度可调，可折叠放置

13.5液晶显示屏显示治疗时间，有正计时和倒计时

14、工作电源：AC220V/ 50HZ；

15、输入功率：≤750VA；

16、控温方式：预热、手控、肤温三种控制 ；

17、肤温控温范围：32℃～37.5℃；

★18、肤温显示范围：5℃～65℃；

19、控温精度：≤0.5℃；

★20、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

21、床面温度均匀性：≤2℃ ；

22、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动；

24、婴儿床倾斜角度：无级可调；

25、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示；

26、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；

30、机器使用寿命≥7年；

31、配4张婴儿床；

31.1透明ABS婴儿盆；钢制喷塑框架，铝合金立柱；可前后倾斜，倾角范围：0----±30°防止溢奶；整床升降可调，升降范围：80-100cm，通过升降按压手把调节高低；

31.2 整体参考尺寸：90*50*78-98cm （长*宽*高）；

31.3底盘护罩凹槽设计可临时摆放洗浴用品；

31.4婴儿盘可自由取放，便于清洗与更新；

31.5四角带有刹车，刹车性能稳定可靠；

31.6透明塑料婴儿盆配内为海绵垫子；

31.7 婴儿床免费质保3年以上；

新生儿（婴儿）辐射保暖台2套

一、总体要求

1、用途：用于新生儿（婴儿）护理和抢救，保持热平衡和体温调节；

二、技术参数

1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2.设置温度与皮肤温度分屏显示；

3独立的超温保护系统；

- 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

- 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

- 具有数据储存功能，具有APGAR评分计时功能，具有RS-232接口。

- 工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤700VA

- 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 ，

★13、肤温控温范围：32℃~37.5℃

14、肤温显示范围：5℃~65℃

15.控温精度：≤0.5℃

★16.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

17.床面温度均匀性：≤2℃

18.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

19.倾斜角度：角度可调

20.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示

21.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

22.使用寿命≥5年