第一节 采购要求

一、本项目采购内容：

1、血透室劳尔水处理更换预处理填料

1)多介质罐KAT8000更换填料 （700升*1）

2)树脂罐8000Duo Soft700/1250更换填料（250升*2）

2、血透室劳尔水处理更换一级反渗膜8040E1（3根）

二、更换配件参数要求：

1、多介质罐填料：

（1）石英砂20度时密度2.6g/立方cm；

（2）无烟煤密度1.5克/立方厘米。

2、树脂罐填料：

（1）渗透流量9000-12000gpd（45.4㎥/d）；

（2）树脂平均系数最大值1.1；

（3）树脂平均珠径0.60（+/-0.05）mm；

（4）树脂堆积密度840（+/-5%）g/l。

3、一级反渗膜：

（1）脱盐率（最小）99.0%；

（2）类型：螺旋卷式；

（3）膜聚合物：聚酰胺复合膜。

三、服务要求：

- 投标人需具有经营许可证及第二类医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》。

- 投标人需为水处理生产厂家或具有水处理生产厂家出具授权的公司，提供相关证明材料。

- 投标人需提供水处理维保工程师名单及证书。

- 本项目工作量由投标人员自行现场测量，除业主主动要求变更、增加外，所有费用结算不做调整，多次验收等情况产生的费用包括在此次招标中标价格内。

- 本项目采用综合评标，不接受联合体投标、不接受分包。

- 服务期限：合同签订后15日内维保完成。

第二节  商务要求

1、本项目采用最低价中标;

2、总预算为17.5万元;

4、填料更换必须不影响科室正常的治疗使用时间

5、更换膜消毒完成后必须检测过氧乙酸无残留

6、所使用配件必须为与原厂设备零配件同一型号规格的零配件，且备件供应100%保障。

7、提供保修服务期内24小时技术电话支持（24小时×365天）。

8、所使用配件保修服务期限为3个月

9、具有原厂家认证合格的专业工程师或原厂家培训的特约在职维修队伍为本项目提供服务,提供厂家授权书、工程师资质证明。

10、保修期内故障报修电话响应时间≤4小时，工程师到场维修时限≤24小时。

11、按Lauer原厂推荐罐子填料比例装载罐子填料。

12、要求进口填料及反渗膜，且Lauer认证的厂家，以保证满足Lauer水机的使用寿命及产水品质。且安装完成后总氯、硬度检测合格。